## 点位表
OPC UA服务器地址：opc.tcp://192.168.6.6:4840
设备模块 | NodeId | 点位名称 | 数据类型 | 读写 | 描述
锁紧模块 1=X向左 2=X向右 3=Y向左 4=Y向右 5=Z1向左 6=Z1向右 7=Z2向左 8=Z2向右 9=夹爪夹取 10=夹爪放置 11=电批终锁(扭矩锁死) 12=电批拧松 13=夹爪夹紧 14=夹爪松开 15=电批预锁(按圈数,不锁死) 16=复位 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_XPosFB | X位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_YPosFB | Y位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_Z1PosFB | Z1位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_Z2PosFB | Z2位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R | 0执行中/空闲 1成功 2失败
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_XPosSet | X运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_YPosSet | Y运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_Z1PosSet | Z1运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_Z2PosSet | Z2运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_XSpeed | X速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_YSpeed | Y速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_Z1Speed | Z1速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_Z2Speed | Z2速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_CmdType | 指令类型 | Int16 | W | 见左侧指令表。11=终锁 15=预锁
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W | 1=触发，必须0→1。PLC收下后清0
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_JawPosition | 夹爪位置 | Double | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_JawForce | 夹爪力度 | Double | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_PreTurnsSet | 预锁圈数 | Int16 | W | 单位0.1圈。20=2.0圈。四颗螺丝共用，预锁Type=15必写
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_PreTorqueLimit | 预锁扭矩上限 | Int16 | W | 单位0.001N.m。300=0.300N.m。圈数未满但已顶死时停，防止预锁变成锁死。Type=15必写
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_FinalTorqueSet | 终锁目标扭矩 | Int16 | W | 单位0.001N.m。600=0.600N.m。对应电批E12C。Type=11必写，且必须大于预锁扭矩上限
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_ScrewResult | 电批结果 | Int16 | R | 0无 1OK 2滑牙 3浮锁 4超时 5故障 6预锁到扭矩上限(算成功)
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_TorqueFB | 完成扭矩反馈 | Int16 | R | 单位0.001N.m。来自电批20C9
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Lock_AngleFB | 完成角度反馈 | Int16 | R | 单位0.1度。来自电批20CA，最大约3276.7度
快换 1=X向左 2=X向右 3=Z1向左 4=Z1向右 5=Z2向左 6=Z2向右 7=推轴向左 8=推轴向右 9=Z3向左 10=Z3向右 11=物料顶出 12=物料放置 13=磁力搅拌运行 14=复位 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_XPosFB | X位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_Z1PosFB | Z1位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_Z2PosFB | Z2位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_PushPosFB | 推轴反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_Z3PosFB | Z3位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_XPosSet | X运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_TopZPosSet | 顶料Z位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_TakeZPosSet | 接料Z位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_PushPosSet | 推轴运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_PushZPosSet | 压料Z运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_XSpeed | X速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_Z1Speed | Z1速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_Z2Speed | Z2速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_PushSpeed | 推轴速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_Z3Speed | Z3速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_StirRPM | 磁力搅拌转速 | Int16
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_StirTemp | 磁力搅拌温度 | Int16
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.QuickChange_StirTime | 磁力搅拌时间(分) | Int16
离心机 1=Y向左 2=Y向右 3=Z向左 4=Z向右 5=放入物料 6=运行离心机 7=取出物料 8=复位 9=夹爪张开 10=夹爪夹紧 11=配重天平去皮 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_YPosFB | Y位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_ZPosFB | Z位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_YPosSet | Y运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_ZPosSet | 台面Z位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_InnerZPosSet | 离心机内Z位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_RPM | 离心机转速 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_Time | 离心机时间 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_PlateNo | 离心机里板位号(1,2,3,4) | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.iTemperature | 离心机温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_YSpeed | Y速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_ZSpeed | Z速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Centrifuge_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tare_the_scale | 称重天平去皮 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.scale_weight | 称重天平重量反馈 | REAL | W
离心管液体处理 1=X向左 2=X向右 3=Y向前 4=Y向后 5=8通道Z向上 6=8通道Z向下 7=8通道移液吸 8=8通道移液放 9=大夹爪Z向上 10=大夹爪Z向下 11=单通道移液吸 12=单通道移液放 13=单通道向上 14=单通道向下 15=小夹爪向上 16=小夹爪向下 17=磁力架轴向上 18=磁力架轴向下 19=8通道装载 20=8通道吸液 21=8通道放液 22=8通道卸载 23=单通道装载 24=单通道吸液 25=单通道放液 26=单通道卸载 27=小夹爪开盖 28=小夹爪关盖 29=小夹爪抓取 30=小夹爪放置 31=大夹爪抓取 32=大夹爪放置 33=单通道混匀 34=8通道混匀 35=超神波混匀 36=复位 37=xyz回原点 38=模块1恒温打开 39=模块1恒温关闭 40=模块2恒温打开 41=模块2恒温关闭 42=模块3恒温打开 43=模块3恒温关闭 44=模块4恒温打开 45=模块4恒温关闭 46=模块4震荡打开 47=模块4震荡关闭 48震荡模块夹爪开，49震荡夹爪关 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_XPosFB | X位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_YPosFB | Y位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z1PosFB | Z1位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_P1PosFB | P1位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z2PosFB | Z2位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_P2PosFB | P2位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z3PosFB | Z3位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z4PosFB | Z4位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_MPosFB | M轴位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule1_TemperatureFB | 恒温模块1温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule2_TemperatureFB | 恒温模块2温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule3_TemperatureFB | 恒温模块3温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule4_TemperatureFB | 恒温模块4温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_XPosSet | X运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_YPosSet | Y运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z1PosSet | Z1运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_P1PosSet | P1运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z2PosSet | Z2运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_P2PosSet | P2运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z3PosSet | Z3运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z4PosSet | Z4运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_MPosSet | M轴运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_XSpeed | X速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_YSpeed | Y速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z1Speed | Z1速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_P1Speed | P1速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z2Speed | Z2速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_P2Speed | P2速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z3Speed | Z3速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Z4Speed | Z4速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_MSpeed | M轴速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Ch8Blow | 8通道吹样 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Ch1Blow | 单通道吹样 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Ch8ReverseAspirate | 8通道反向吸液 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Ch1ReverseAspirate | 单通道反向吸液 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperAngle | 小夹爪旋转角度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperForce | 小夹爪力度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_MixCounts | 混匀次数 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperOpenLidStart | 小夹爪开盖初始位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperOpenLidEnd | 小夹爪开盖结束位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperCloseLidStart | 小夹爪关盖初始位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperCloseLidEnd | 小夹爪关盖初始位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperOpenLidSpeed | 小夹爪开盖速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperCloseLidSpeed | 小夹爪关盖速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperOpenLid_RotationSpeed | 开盖旋转速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_SmallGripperCloseLid_RotationSpeed | 关盖旋转速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_UltrasoundTime | 超声波混匀时间 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Temperature1 | 恒温模块温度1 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Temperature1_feedback | 恒温模块温度1反馈 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Time1 | 恒温模块温控时间1 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Temperature2 | 恒温模块温度2 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Temperature2_feedback | 恒温模块温度2反馈 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Time2 | 恒温模块温控时间2 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Temperature3 | 恒温模块温度3 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Temperature3_feedback | 恒温模块温度3反馈 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Time3 | 恒温模块温控时间3 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Temperature4 | 恒温模块温度4 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_Temperature4_feedback | 恒温模块温度4反馈 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule_Time4 | 恒温模块温控时间4 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule4_Shaking_Speed | 恒温模块4震荡转速 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_ThermostaticModule4_Shaking_Time | 恒温模块4震荡时间 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Tube_UltrasoundSTOP | 超声波停止 | Int16 | W | 1停止
堆栈 1=堆栈左旋转 2=堆栈右旋转 3=相机Z向上 4=相机Z向下 5=堆栈旋转至目标位置 6=相机移动至目标位置并检测有无 7=复位 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_RPosFB | R位置反馈 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_ZPosFB | Z位置反馈 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_RPosSet | R运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_ZPosSet | Z运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_RSpeed | R速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_ZSpeed | Z速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Stack_DetectResult | 物料检测结果 | Int16 | W
机械手 1=X向左 2=X向右 3=机械手去目标位置目标板位夹料 4=机械手去目标位置目标板位放料 6=停止 7=复位 8=失能 9=使能 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_XPosFB | X位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_FinishFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Error_code | 机器人反馈错误代码 | Int16 | R | 机器人反馈报错代码
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_XPosSet | X运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_XSpeedSet | X速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_ModuleNoSet | 机械手模块号(每个工站对应不同动作) | Int16 | W | 设备从左到右依次排列（常规烘箱1、锁紧2、快换3、离心机4、真空烘箱5，9320设备6，离心管液体处理7，堆栈8，固体加样9，成品放置位10）
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Oven | 机械手在烘箱的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Locking_mechanism | 机械手在紧缩结构的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Quick_change_mechanism | 机械手在快换结构的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Centrifuge | 机械手在离心机的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Vacuum_oven | 机械手在真空烘箱的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_9320 | 机械手在9320的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Centrifuge_tube_liquid_handling | 机械手在离心管液体处理的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Stack | 机械手在堆栈的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Add_solid_sample | 机械手在固体加样的运行动作 | Int16 | W | 1指第一个动作，2指第二个动作，以此类推
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Finished_Product_Area | 机械手在成品放置区的运行动作 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
ss
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Emergency_stop_condition | 紧急停止状态 | Int16 | W | 1的时候是紧急停止状态
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Protective_stop_status | 保护性停止 | Int16 | W | 1的时候是保护性停止状态
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_jiazhuaweizhi | 夹爪位置 | Int16 | W | 夹爪位置
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Operating_status | 机器人运行状态 | Int16 | W | 3程序没有运行，2 程序中止， 1程序运行
ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Operating_status
ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Robot_Protective_stop_st
会加倍
sdc
asd
固体加样 1=X向左 2=X向右 3=Y向里 4=Y向外 5=夹爪Z向上 6=夹爪Z向下 7=D开门 8=D关门 9=取料筒时Y轴向里 10=取料筒时Y轴向外 11=加料 12=夹爪夹料 13=夹爪放料 14=天枰去皮 15=天枰称重 16=料筒Z向上 17=料筒Z向下 18=放料筒时Y轴向里 19=放料筒时Y轴向外 20=复位 21=夹爪夹紧 22=夹爪松开 23=xyz回原点 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_XPosFB | X位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_YPosFB | Y位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_MaterialZPosFB | 料筒Z位置反馈 | Int32 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_GripperZPosFB | 夹爪Z位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_DoorPosFB | 开关门位置反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_WeightFB | 天枰重量反馈 | Int32 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_XPosSet | X运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_YPosSet | Y运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_MaterialZPosSet | 料筒Z运行位置 | Int32 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_VoluneWeightSet | 加样量 | Int32 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_GripperZPosSet | 夹爪Z运行位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_DoorPosSet | 门开关位置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_XSpeed | X速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_YSpeed | Y速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_MaterialZSpeed | 料筒Z速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_GripperZSpeed | 夹爪Z速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_DoorSpeed | D速度 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Solid_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
总复位 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.System_ResetCompleteFB | 复位完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.System_ResetTrig | 复位触发 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.System_IsReady | 设备上电初始化完成 | Int16 | R | 设备上电后自动初始化，为1时可发送指令，为0时代表机械手上电回原点故障
停止 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.System_StopTrig | 停止触发 | Int16 | W
常规烘箱 1=启动 2=复位/停止 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_TempFB | 温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_TempSet | 运行温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_TimeHourSet | 运行时间设置(小时) | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_TimeMinuteSet | 运行时间设置(分钟)
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Oven_Running_Status | 运行状态 | Int16 | w | 读取烘箱状态1运行，0 停止
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.OPEN_DOOR | 烘箱开门 | bool |  | 1开门
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.COHSE_DOOR | 烘箱关门 | bool |  | 1关门
真空烘箱 1=启动 2=复位 100=开门，101=关门 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TempFB | 温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TimeFB | 时间反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_PressureFB | 真空度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_CompleteFB | 完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TempSet_1 | 运行温度设置1 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TimeSet_1 | 运行时间设置1 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumHigh_1 | 真空控制上限1 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumLow_1 | 真空控制下限1 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TempSet_2 | 运行温度设置2 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TimeSet_2 | 运行时间设置2 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumHigh_2 | 真空控制上限2 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumLow_2 | 真空控制下限2 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TempSet_3 | 运行温度设置3 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TimeSet_3 | 运行时间设置3 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumHigh_3 | 真空控制上限3 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumLow_3 | 真空控制下限3 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TempSet_4 | 运行温度设置4 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TimeSet_4 | 运行时间设置4 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumHigh_4 | 真空控制上限4 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumLow_4 | 真空控制下限4 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TempSet_5 | 运行温度设置5 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TimeSet_5 | 运行时间设置5 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumHigh_5 | 真空控制上限5 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumLow_5 | 真空控制下限5 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TempSet_6 | 运行温度设置6 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_TimeSet_6 | 运行时间设置6 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumHigh_6 | 真空控制上限6 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_VacuumLow_6 | 真空控制下限6 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_STOP | 真空烘箱停止 | Int16 | W | 为1时停止
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.VacuumOven_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
七个液冷模块 1=温度设置 2=液冷模块开启 3=液冷模块关闭 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_9320_1_FB | 9320液冷模块1温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_9320_2_FB | 9320液冷模块2温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_1_FB | 离心管液体处理模块1温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_2_FB | 离心管液体处理模块2温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_3_FB | 离心管液体处理模块3温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_4_FB | 离心管液体处理模块4温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_5_FB | 离心管液体处理模块5温度反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_Complete_FB | 液冷模块开关完成反馈 | Int16 | R
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_9320_Temperature_1_SET | 9320液冷模块1温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_9320_Temperature_2_SET | 9320液冷模块2温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_Temperature_1_SET | 离心管液体处理模块1温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_Temperature_2_SET | 离心管液体处理模块2温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_Temperature_3_SET | 离心管液体处理模块3温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_Temperature_4_SET | 离心管液体处理模块4温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Liquid_Cooling_CentrifugeTube_Temperature_5_SET | 离心管液体处理模块5温度设置 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Cooling_CmdType | 指令类型 | Int16 | W
| ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Cooling_CmdTrig | 指令触发 | Int16 | W
报错信息 | ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.Device_error | 设备报错错发蜂鸣器和红灯 | Int16 | W

## 锁紧预锁说明
D366 锁紧模块预锁/终锁协议说明（OPC_UA 1.3.8）
服务器：opc.tcp://192.168.6.6:4840 命名空间：ns=4;s=¦var¦Inovance-X86-Linux.Application.OPC_UA.*
改动目的：先对角预锁（拧几圈、不锁死），再逐颗扭矩锁死，避免一颗打满后盖子翘、后面锁不上。不新增四个圈数变量、不新增四套坐标。预锁和终锁用同一组 XY。
1. 握手
步骤 | 上位机 | PLC | 说明
1 | 写本步参数（位置/速度/圈数/扭矩） | — | 必须先于 Trig
2 | 写 Lock_CmdType | — | 11终锁 / 15预锁
3 | 确认 CompleteFB=0 后 Lock_CmdTrig=1 | 收下后 Trig=0、Type=0、CompleteFB=0 | 必须 0→1，保持1不重触发
4 | 轮询 Lock_CompleteFB | 1成功 / 2失败 | 失败看 Lock_ScrewResult
5 | 完成后再发下一颗 | — | 同一时刻只允许一条锁紧指令
2. 新增点位
点名 | 类型 | 读写 | 比例 | 说明
Lock_PreTurnsSet | Int16 | W | ×0.1圈 | 预锁圈数。20=2.0圈。四颗螺丝共用。Type=15必写，≤0拒收
Lock_PreTorqueLimit | Int16 | W | ×0.001N.m | 预锁扭矩上限。300=0.300N.m。Type=15必写，且必须 < FinalTorqueSet
Lock_FinalTorqueSet | Int16 | W | ×0.001N.m | 终锁目标扭矩。600=0.600N.m。对应电批E12C。Type=11必写
Lock_ScrewResult | Int16 | R | 1 | 0无 1OK 2滑牙 3浮锁 4超时 5故障 6预锁到扭矩上限(算成功)
Lock_TorqueFB | Int16 | R | ×0.001N.m | 本颗完成扭矩，电批20C9
Lock_AngleFB | Int16 | R | ×0.1° | 本颗完成角度，电批20CA
3. CmdType 15 / 11 动作（PLC）
Type | 名称 | 电批方式 | 走位 | 结束条件
15 | 电批预锁 | 角度模式，写E13A圈数、扭矩上限 | Z2安全→XY到PosSet→Z2降到Z2PosSet→电批→Z2抬安全 | 转到圈数=OK；未满圈但到扭矩上限=成功(Result=6)；滑牙/浮锁/故障=失败
11 | 电批终锁 | 扭矩模式，写E12C终锁扭矩 | 同上，同一组XY | 必须扭矩到达才算成功。滑牙/浮锁/超时/故障=失败
12 | 电批拧松 | 反转 | 同上 | 拧松完成 CompleteFB=1
4. 上位机四角盖工艺（禁止邻边 1-2-3-4）
孔顺序必须对角：孔1 → 孔3 → 孔2 → 孔4。必须四颗预锁全部结束后再终锁，禁止同一颗 15 完立刻 11。
步 | Type | 孔 | PreTurnsSet | PreTorqueLimit | FinalTorqueSet | 期望
1 | 15 | 1 | 20(=2.0圈) | 300(=0.30N.m) | — | 带上，不锁死
2 | 15 | 3 | 20 | 300 | — | 对角
3 | 15 | 2 | 20 | 300 | —
4 | 15 | 4 | 20 | 300 | — | 四角都已贴合
5 | 11 | 1 | — | — | 600(=0.60N.m) | 锁死
6 | 11 | 3 | — | — | 600
7 | 11 | 2 | — | — | 600
8 | 11 | 4 | — | — | 600 | 整盖完成
5. 其它盖型
2颗螺丝：15×2 → 11×2，仍对角。 6颗螺丝（烘箱盒）：先4角预锁(15×4)，再其余2颗预锁(15×2)，再6颗全部终锁(11×6)，对角优先。不另加变量。
6. 禁止事项
1. 不要给每颗螺丝各做一个圈数变量。 2. 不要新增四套XY。预锁/终锁用同一 Lock_XPosSet / YPosSet。 3. 不要对同一颗连续发11打满再去下一颗。 4. CmdTrig 不要一直置1。 5. CompleteFB=2 且 ScrewResult≠6 时不要自动打下一颗。 6. 预锁必须走 Type=15，不要把 FinalTorqueSet 改很小来冒充预锁。 7. 9～13 不再当整板自动锁配方号。整板顺序由上位连发15再连发11完成。
7. 电批寄存器（PLC写，上位不直接写）
功能 | 功能码 | 地址 | 比例 | 备注
拧紧方式 | 06 | E130 | 1 | 枚举现场确认：角度/扭矩
目标扭矩 | 06 | E12C | ×0.001N.m | 终锁用 FinalTorqueSet
目标角度 | 10 | E13A+E13B | ×0.1° 32位 | 预锁：写入值=PreTurnsSet×360。例2.0圈=20×360=7200=720.0°
完成扭矩 | 03 | 20C9 | ×0.001N.m | 回 Lock_TorqueFB
完成角度 | 03 | 20CA+20CB | ×0.1° 32位 | 回 Lock_AngleFB
任务结果 | 03 | 20CD | 1 | 回 Lock_ScrewResult
故障码 | 03 | 20F4 | 1 | 故障时 Result=5
复位 | 06 | 2005 | 写1 | CmdType=16时用